Capteur en ligne optique pour la mesure de l’oxygène dissous

Capteur en ligne optique pour la mesure continue de l’oxygène dissous dans l’eau. La partie luminescente de la pellicule à base en platine sur le bouchon de la sonde est utilisée pour mesurer la concentration d’oxygène dissous dans l’eau.

Un capteur de température est inclus pour un temps de réponse rapide. L’altitude et la salinité peuvent être compensées afin d’optimiser la précision de mesure. Le capteur est calibré en usine, ne requiert pas de calibration pendant toute la durée de vie du capuchon du capteur (2 ans) et est prêt à l’emploi dès son déballage. Le capteur peut être calibré par l’utilisateur. Le capteur optique n’a pas de membranes à remplacer ou de solution d’électrolyte à remplir. Le capteur dispose d’une fonctionnalité de diagnostics prédictifs qui augmente le temps de fonctionnement disponible. Les diagnostics prédictifs vous informent des opérations de maintenance à venir en surveillant les composants internes de l’instrument et en effectuant un suivi des besoins d’entretien. Lorsque le capteur est connecté à un transmetteur équipé correctement, ce dernier affiche des indicateurs d’état pour tout capteur disposant de la fonctionnalité de diagnostics prédictifs.

Comprend la fonctionnalité de suivre les capteurs à distance sur n’importe quel navigateur, et affiche le diagnostic global de l’état des mesures pour les capteurs à diagnostic prédictif, ainsi que les maintenances à réaliser et à venir, réduisant ainsi les risques d’erreurs et les pannes.

Données techniques

Gamme de mesure

0,01 à 20,00 mg/L

0 à 200 % saturation de l’air

0,01 mg/L DO

±0,05 mg/L @ OD < 1 mg/L

±0,1 mg/L @ OD < 5 mg/L

±0,2 ppm @ OD ≥ 5 mg/L

±0,1 mg/L T90 < 40 s T95 < 60 s

Capteur externe, intégré PT100

Résolution

Exactitude

Répétabilité Temps de réponse Temps de réponse

Capteur de température

Plage de température Précision

Humidité relative

Profondeur d’immersion

Plage de pression Echelle de pH Dimensions (D x L) Poids

Distance capteur à transmetteur (maximale)

Longueur de câble

0 - 50 °C

Température : ± 0,2 °C  95 % (sans condensation)

15 m, 1050 kPa, maximum

Max. 3,5 bar

0 à 12 pH

48,25 mm x 254 mm

1,0 kg (sonde uniquement) 1000 m

Câble intégré de 10 m avec prise à déconnexion rapide (tous les types de capteurs) Jusqu’à 100 m possible avec câbles d’extension (capteur non C1D2)

Jusqu’à 1 km avec boîtier de raccordement (capteur non C1D2)

Toutes les sondes sont calibrées en usine et prêtes à l’emploi Calibration de l’air : un point, air saturé en eau à 100 % Calibration d’échantillon : comparaison à un instrument standard

Modbus via transmetteur Aucun requis

Méthode d’étalonnage

Communication

Débit

A NOTER: les spécifications ci dessous contiennent des zones marquées par un symbole [ ]. Dans ces zones, l’ingénieur doit faire une sélection, ajouter des spécifications, des informations relatives au projet et doit effacer ce qui n’est pas applicable au projet spécifique.

Classes de zone à

risque

Interférences

Certification ETL (marque cETLus) pour les sites d’environnements dangereux et de sécurité générale au Canada et aux Etats-Unis (Classe l, Div. 2)

Aucune interférence sur la base des éléments suivants : H2S, pH, K+, Na+, Mg2+, Ca2+,

NH4+, Al3+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, Cr (total), Fe2+, Fe3+, Mn2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, CN-, NO3-, SO42-, S2-, PO43-, Cl-, agents de surface anioniques actifs, huiles brutes, Cl2 < 4 ppm

Filetage externe NPT 2,5 cm (1 pouce)

-20 °C à 70 °C

Filetage du capteur

Conditions de stockage

Alimentation (tension) Garantie

12 V CC, 0,25 A, 3 W

Corps de la sonde : 3 ans Bouchon de la sonde : 2 ans Dans les applications standard

Corps de la sonde : CPVC, polyuréthane, FKM/FPM, noryl, acier inoxydable 316 1,4404 (AISI 316L) Capuchon de la sonde : acrylique

Matériaux en contact

avec le liquide

Fourniture

[ ] (supprimer les éléments inutiles)

Instrument d’analyse

[ ] (Sélectionner l’une des trois options suivantes et supprimer les deux autres)

[ ] Capteur en ligne LDO, usage général

[ ] Capteur en ligne LDO pour applications à haute salinité

[ ] Capteur en ligne C1D2 pour applications dans les environnements dangereux

Accessoires

[ ] Système de nettoyage à propulsion d’air élevée, 115 V [ ] Système de nettoyage à propulsion d’air élevée, 230 V [ ] Kit de composants de propulsion d’air

[ ] Sac de calibration

[ ] Câble, extension pour capteur, environnements non dangereux, 7,7 m

Matériel de montage

[ ] Kit matériel pour montage sur tuyau (PVC) [ ] Kit matériel pour montage flottant (PVC)

[ ] Kit matériel pour montage à propulsion d’air

[ ] Kit matériel pour montage sur chaîne (acier inoxydable) [ ] Kit matériel pour montage union

Services

[ ] Le fabricant se chargera de démarrer l’instrument et assurera une formation opérationnelle de base, ainsi que la certification des performances de l’instrument.

[ ] Contrat de service du fabricant couvrant toutes les mesures de maintenance préventive préconisées par le fabricant, les étalonnages planifiés à intervalles réguliers et toutes réparations nécessaires, de la mise en service de l’équipement à l’acceptation par l’utilisateur final/la sortie d’usine, puis pendant les 12 premiers mois d’utilisation par l’utilisateur final à compter de la sortie d’usine.

Marque:

Hach

Produit:

Capteur en ligne optique LDO sc pour la mesure de l’oxygène dissous