Colorimetrischer Online Chlor-Analysator

Der Chlor-Analysator arbeitet nach der colorimetrischen DPD-Methode, um das freie Chlor oder Gesamt-Chlor im Wasser alle 2,5 Minuten zu messen. Änderungen von Chlorkonzentration, Proben-pH, Temperatur, Durchfluss oder Druck haben keinen Einfluss auf die Analysenmethode. Das Gerät besitzt Funktionen für Selbsttests und eine

automatische Ausblendung zwischen Analysepunkten, um Farbe, Trübung oder Veränderungen der Lichtintensität in der Probe zu kompensieren, wie sie aufgrund von Spannungsschwankungen oder Lichtquellenalterung entstehen. Das Analysegerät kann 30 Tage lang unbeaufsichtigt betrieben werden. Die monatliche Routinewartung des Analysators dauert nicht länger als 15 Minuten, inklusive Austausch der Reagenzien und Reinigung der colorimetrischen Zelle. Es sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich.

Entspricht EPA-Norm 40 CFR 140.74. Ab Werk kalibriert mit einer elektronischen Kalibrierkurve, die im Gerät vorprogrammiert ist. Neukalibrierungen sind nicht erforderlich. Zwei vom Benutzer wählbare Alarme für

Probenkonzentration, Analysesystem und Abschaltung des Analysesystems. Beide sind mit einem SPDT-Relais mit Kontakten für 230 V AC und 5 A bei Ohmscher Last ausgestattet.

# Technische Daten

| Messbereich | 0 - 5 mg/L Freies Chlor oder Gesamt-Restchlor |
| --- | --- |
| Genauigkeit | ± 5 % oder ±0,03 mg/L CL2 (der größere Wert zählt) |
| Nachweisgrenze | 0,03 mg/L (ppm) |
| Zykluszeit | 2,5 min |
| Eingangsdruck | 1 - 5 psi (0,07 - 0,34 bar), 1,5 psi sind optimal |
| Eingang | Schlauch, Polyethylen, ¼” AD, Schnellverschraubung |
| Ablauf | Flexibler Schlauch, ½” ID, Schlauchbefestigung |
| Luftspülung | 0,17 m³/h Geräte-Qualitätsluft bei max. 1,4 bar mit Schlauch mit ¼” AD, Schnellverschraubung |
| Durchflussrate | 200 - 500 mL pro Minute mind. erforderlich |
| Probentemperatur | 5 - 40 °C |
| Betriebsbedingungen | 5 - 40 °C max. |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | Bis zu 90 % bei 40 °C |
| Interferenzen | Andere Oxidationsmittel wie Brom, Chlordioxid, Permanganat und Ozon führen zu einer positiven Interferenz. Sechswertiges Chrom führt zu einer positiven Interferenz: 1 mg/L Cr6+ = ca. 0,02 mg/L Cl2. Der Härtegrad darf 1.000 mg/L CaCO3 nicht überschreiten. |
| Recorder Ausgänge | Ein isolierter Schreiberausgang von 4 - 20 mA (kann auf 0 - 20 mA eingestellt werden). Empfohlene Lastimpedanz 3,6 bis 500 Ohm, 130 V Isolierung zur Erdung. |
| Alarm | Zwei auswählbare Alarme für die Probenkonzentration, Analysesystem-Warnung oder Abschaltwarnung für das Analysesystem. Beide sind mit einem SPDT-Relais mit Kontakten für 230 V AC und 5 A bei ohmscher Last ausgestattet. |
| Zertifizierung | Europa, CE-Kennzeichnung mit: EN 61326-1 CISPR 11 EN 61010-1 IEC 60529 |
| Spannungsversorgung (Volt) | 100 - 115/230 V AC |
| Spannungsversorgung (Amp) | 2,5 A |

| Spannungsversorgung (Hz) | 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Anzeige | LCD, 3½” digitale Messanzeige und aus 6 Zeichen bestehende Lauftextzeile |
| Lichtquelle | LED der Klasse 1 mit Peak-Wellenläge von 520 nm; geschätzte Mindestlebensdauer 50.000 Std. |
| Gehäusekonstruktion | ABS-Kunststoff, zwei durchsichtige Polycarbonatfenster, Schutzklasse IP62 bei verriegelter Dichtungsklappe |
| Gehäuse-Schutzklasse | IP62 |
| Montage | Wandmontage |
| Abmessungen (H x B x T) | 454 mm x 314 mm x 179 mm |
| Gewicht | 10,49 kg |

Lieferumfang

[ ] (Nicht Benötigtes löschen)

Analysegerät

[ ] (mind. 1 Option wählen)

[ ] Analysator für freies Chlor

[ ] Analysator für Gesamt-Chlor

Zubehör

[ ] 1-Monats-Vorrat Reagenzien

[ ] Wartungskit mit vormontierten Schläuchen [ ] Probenaufbereitungskit

[ ] Druckregler, Siebe und Absperrventil [ ] Benutzerhandbuch

[ ] Netzkabel

[ ] Pocket Colorimeter für freies und Gesamt-Chlor (Kombination aus hohem und niedrigem Messbereich)

Befestigungsmaterial [ ] Installationskit

[ ] Wandmontagekit

Serviceleistungen

[ ] Hersteller-Service für die Inbetriebnahme des Geräts, Einweisung des Bedienpersonals inklusive Sicherheitsunterweisung sowie der regelmäßig durchzuführenden Wartungsaufgaben, Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung.

[ ] Hersteller-Servicevertrag, der alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen, regelmäßige Kalibrierungen und notwendigen Reparaturen umfasst, beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Geräts bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung und die ersten 12 Monate des Betriebs durch den Endbenutzer nach dem Wechsel.

[ ] Hersteller-Service, der die Inbetriebnahme des Geräts, die Einweisung des Bedienpersonals sowie das Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung beinhaltet. Darüber hinaus sind alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen PLUS alle notwendigen Verschleißteile, die für den Betrieb benötigt werden sowie notwendige Reparaturen beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung während der ersten 24 Monate des Betriebs nach der Inbetriebnahme abgedeckt.

Fabrikat:	Hach

Produkt:	CL17 Colorimetrischer Chlor-Analysator

# Text boxes

HINWEIS: Die folgenden Spezifikationen enthalten Bereiche mit dieser Kennzeichnung: [ ]. In diesen Bereichen muss der Techniker eine Auswahl treffen, bestimmte projektbezogene Informationen hinzufügen, oder löschen, was für das jeweilige Projekt keine Gültigkeit hat.