# Text boxes

Online TOC-Analysator

Analysator zur Messung von Gesamtem Organischen Kohlenstoff (TOC), Gesamt-Kohlenstoff (TC), Gesamtem Anorganischen Kohlenstoff (TIC), Biologischem Sauerstoffbedarf (BSB) und/oder Chemischem Sauerstoffbedarf (CSB) durch Korrelation, sowie Flüchtigem Organischen Kohlenstoff durch Berechnung. Der Analysator ist für die Messung dieser Parameter in Wasser ausgelegt. Die Messmethode für Gesamten organischen Kohlenstoff (TOC) basiert auf der Infrarotmessung des Kohlendioxids nach der Oxidation. Oxidationsmethode ist die Zwei-Schritt-Oxidation, bei der Hydroxylradikale und ein Mangan-Katalysator genutzt werden. Der Analysator ist in der Lage, den Gesamten Organischen Kohlenstoff alle 5,5 Minuten zu messen. Das Analysegerät kann für die Messung beliebiger Parameter- Kombinationen in bis zu 2 Prozess-Strömen konfiguriert werden. Der Probensequenzer ist im Analysator integriert. Der Analysator verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion. Das Analysegerät verwendet die integrierte Probenahmepumpe, um die Probe zum Reaktor zu transportieren. Der Reaktor des Analysators verfügt über eine Selbstreinigungsvorrichtung. Der Analysator besitzt integrierte Sensoren und nutzt die Selbstdiagnostik, um den eigenen Status zu überwachen und Alarmmeldungen auszugeben, sobald eine Wartungstätigkeit erforderlich ist.

Technische Daten

Messmethode

Infrarot-Messung von CO2 nach Oxidation (DIN EN 1484:1997-08, ISO 8245:1999-03, EPA 415.1)

Innovative Zwei-Schritt-Oxidationstechnologie (TSAO) unter Nutzung von Hydroxylradikalen 0 - 25 mg/L C, 0 - 100 mg/L C

Bis zu zwei Prozessströme und Einzelmessung

0 - 25 mg/L C: ±3 % des Messergebnisses oder ±0,03 mg/L, der größere Wert zählt; Niedrige Nachweisgrenze (LOD) = 0,06 mg/L

0 - 100 mg/L C: ±5 % des Messergebnisses oder ±0,5 mg/L, der größere Wert zählt Ab 5,5 min, abhängig vom Messbereich und der Anwendung

Standard: 4 programmierbare 4 - 20 mA analoge Ausgangssignale 6 frei programmierbare System-Relais

Modbus RTU, Modbus TCP/IP & Profibus (bei Auswahl der Profibus-Option werden die digitalen Ausgangssignale über den Profibus-Konverter mit seinem spezifischen Kommunikationsprotokoll gesendet)

Ausnahme ATEX Zone 1 Zertifizierung - hierfür sind Modbus RTU, Modbus TCP/IP &

Modbus TCP/IP Redundant verfügbar.

Zertifizierungsoptionen sind erhältlich für europäische Standards (ATEX Zone 1 und Zone 2), nordamerikanische Standards (Klasse I Division 2) und IECEx Zone 1.

5 - 40 °C

0 - 60 °C

Oxidationsmethode Messbereich

Multi-Durchfluss

Wiederholbarkeit

Zykluszeit Ausgang

Digitale Ausgänge

Kommunikation: digital

EExp / Explosionsgeschützt

Betriebsbedingungen

Probeneingangs- Temperatur

Probeneingangsdruck Partikelgröße Ergebnisspeicher Anzeige Benutzeroberfläche Inspektionsintervall

Spannungsversorgung (Volt)

Spannungsversorgung (Hz)

Abmessungen (H x B x T) Gewicht

Parameter

Typische Umgebungsbedingungen Bis zu 100 µm

Vorherige 9.999 Reaktionsdaten

Kontrastreiche LCD-Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 40 Zeichen x 16 Zeilen

Mikrocontroller mit Folientastatur Wartungsintervalle von 6 Monaten 230 V AC

50 Hz

750 mm x 500 mm x 320 mm

46 kg

Direkte Messung von TOC, TIC und TC

CSB und BSB durch Korrelation

VOC durch Berechnung

HINWEIS: Die folgenden Spezifikationen enthalten Bereiche mit der Kennzeichnung [ ]. In diesen Bereichen muss der Techniker eine Auswahl treffen, bestimmte projektbezogene Informationen hinzufügen, oder löschen, was für das jeweilige Projekt keine Gültigkeit hat.

Lieferumfang

[ ] (nicht Benötigtes löschen)

Messgerät

[ ] Online TOC-Analysator, 0 - 25 mg/L C

[ ] Online TOC-Analysator, 0 - 25 mg/L C und 0 - 100 mg/L C [ ] Online TOC-Analysator, IP54 Luftspülung, 0 - 25 mg/L C

[ ] Online TOC-Analysator, IP54 Luftspülung, 0 - 25 mg/L C und 0 - 100 mg/L C [ ] Online TOC-Analysator, ATEX, EExp Zone 2, 0 - 25 mg/L C

[ ] Online TOC-Analysator, ATEX, EExp Zone 2, 0 - 25 mg/L C und 0 - 100 mg/L C

[ ] Online TOC-Analysator, ETL zertifiziert, EExp Klasse 1 Div 2, 0 - 25 mg/L C

[ ] Online TOC-Analysator, ETL zertifiziert, EExp Klasse 1 Div 2, 0 - 25 mg/L C und 0 - 100 mg/L C

Prozessströme/Kanäle

[ ] Ein-Kanal

[ ] Zwei-Kanal

Zubehör und Optionen

[ ] VOC Modus zur Bestimmung der flüchtigen organischen Kohlenstoffverbindungen in der Probe [ ] Ausgang für Einzelmessung/Kalibrierung

[ ] Remote-Aktivierung für Einzelmessung-/Kalibrierungsausgang

[ ] Modbus [ ] Profibus [ ] Ethernet

[ ] Netzwerk Kontrolleinheit

[ ] Probensensor

[ ] Probenüberlaufkammer

[ ] Probendurchflusszelle mit Sandfalle

[ ] Probenkammer mit Sandfalle

[ ] Kompressor

[ ] Filter-Paket zur Entfernung von Wasser, Schmutz und Öl aus Druckluft (bei Verwendung eines Geräts mit Luftzufuhr)

Serviceleistungen

[ ] Hersteller-Service für die Inbetriebnahme des Geräts, Einweisung des Bedienpersonals inklusive Sicherheitsunterweisung sowie der regelmäßig durchzuführenden Wartungsaufgaben, Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung.

[ ] Hersteller-Servicevertrag, der alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen, regelmäßige Kalibrierungen und notwendigen Reparaturen umfasst, beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Geräts bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung und die ersten 12 Monate des Betriebs durch den Endbenutzer nach dem Wechsel.

[ ] Hersteller-Service, der die Inbetriebnahme des Geräts, die Einweisung des Bedienpersonals sowie das Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung beinhaltet. Darüber hinaus sind alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen PLUS alle notwendigen Verschleißteile, die für den Betrieb benötigt werden sowie notwendige Reparaturen beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung während der ersten 24 Monate des Betriebs nach der Inbetriebnahme abgedeckt. Durch eine jährliche Wiederbeauftragung eines Service-Programmes mit Garantieabdeckung kann die Garantiezeit auf bis zu 9 Jahre nach Inbetriebnahme ausgeweitet werden.

Fabrikat:

Hach

Produkt:

BioTector B3500c Online TOC-Analysator