# Text boxes

Sensore di processo per ossigeno disciolto ottico

Sensore di processo ottico per la misurazione continua dell’ossigeno disciolto in acqua. La luminescenza di un rivestimento a base di platino sul cappuccio del sensore è utilizzata per misurare la concentrazione di ossigeno disciolto nell’acqua. È incluso un sensore di temperatura, che garantisce un tempo di risposta rapido. Possibilità di compensare altitudine e salinità per aumentare al massimo la precisione di misurazione. Il sensore è calibrato in fabbrica e non richiede calibrazione per i 2 anni di servizio del cappuccio sensore ed è immediatamente pronto per l’uso. Il sensore può essere calibrato dall’utente. Il sensore ottico non ha membrane da sostituire o soluzione elettrolita da riempire. Il sensore possiede una funzionalità di diagnostica predittiva integrata, che aumenta il tempo operativo disponibile. La diagnostica predittiva produce avvisi su imminenti azioni manutentive in quanto monitora i componenti interni dello strumento e controlla i requisiti di manutenzione. Quando è connesso a un controller adeguato, il controller visualizza indicatori di stato per ogni sensore con funzionalità di diagnostica predittiva.

Include la capacità di monitorare da remoto i sensori su qualsiasi dispositivo abilitato a internet e presenta la diagnostica sullo stato generale delle misure (sui sensori abilitati alla Diagnostica Predittiva), nonché sulla manutenzione imminente e necessaria, riducendo i rischi per gli utenti e i tempi di inattività.

Dati Tecnici

Intervallo di misura

0,01 - 20,00 mg/L

0 - 200 % saturazione dell’aria

0,01 mg/L DO

±0,05 mg/L @ DO < 1 mg/L

±0,1 mg/L @ DO < 5 mg/L

±0,2 ppm @ DO ≥ 5 mg/L

±0,1 mg/L T90 < 40 s T95 < 60 s

Sensore esterno integrato PT100 0 - 50 °C

Temperatura: ±0,2 °C 95 % (senza condensa)

15 m, 1050 kPa, maximum

Max. 3,5 bar

0 - 12 pH

48,25 mm x 254 mm 1,0 kg (solo sonda) 1000 m

Risoluzione

Accuratezza

Ripetibilità

Tempo di risposta  Tempo di risposta Sensore di temperatura Temperatura di lavoro Accuratezza

Umidità relativa Profondità di immersione Intervallo di pressione Intervallo pH

Dimensioni (DXL)

Peso

Distanza (massimale) tra sensore e unità di controllo

Lunghezza del cavo

Cavo di 10 m integrato con spina a rilascio rapido (tutti i tipi di sensori) Opzione fino a 100 m con cavi di prolunga (eccetto sensore C1D2) Fino a 1000 m con scatola di giunzione (eccetto sensore C1D2)

Tutte le sonde sono calibrate in fabbrica e pronte per l’uso Calibrazione aria: un punto,

aria saturata dall’acqua al 100% Calibrazione campione: confronto con strumento standard

Modbus tramite controller Nessuno richiesto

Metodo di taratura

Comunicazione

Portata

NOTA: la seguente specifica contiene aree evidenziate con il simbolo [ ]. In queste aree il tecnico deve effettuare una selezione, aggiungere informazioni specifiche relative al progetto ed eliminare quelle che non si applicano al progetto specifico.

Valutazioni aree

pericolose

Interferenze

Marchio ETL listed (cETLus) per sicurezza generale e aree pericolose (Classe l, Div. 2) per Usa e Canada

Nessuna interferenza da: H2S, pH, K+, Na+, Mg2+, Ca2+, NH +, Al3+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, Cr

4

(totale), Fe2+, Fe3+, Mn2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, CN-, NO -, SO	, S  , PO	, Cl , tensioattivi

2-	2-	3-	-

3	4

4

anionici, oli greggi, Cl2 < 4 ppm Filettatura esterna 1” NPT

-20 °C - 70 °C

12 V cc, 0,25 A, 3 W

Filettatura sensore

Condizioni di stoccaggio

Requisiti Alimentazione (Voltaggio)

Garanzia

Corpo sonda: 3 anni Cappuccio sensore: 2 anni In applicazioni standard

Corpo sonda: CPVC, poliuretano, FKM/FPM, Noryl, acciaio inox 316 1.4404 (AISI 316L) Cappuccio sensore: acrilico

Materiali a contatto

Fornitura

[ ] (Cancellare le voci non necessarie)

Strumento analitico

[ ] Selezionare almeno una delle tre opzioni seguenti e cancellare le altre due

[ ] Sensore online LDO per uso generico

[ ] Sensore online LDO per applicazioni con elevata salinità [ ] Sensore online C1D2 per applicazioni in aree pericolose

Accessori

[ ] Sistema di pulizia a getto d’aria ad alta potenza , 115 V [ ] Sistema di pulizia a getto d’aria ad alta potenza, 230 V [ ] Kit di componenti del getto d’aria

[ ] Sacchetto per calibrazione

[ ] Cavo, prolunga sensore, area non pericolosa, 7,7 m

Materiale di montaggio

[ ] Kit per montaggio su tubo (PVC)

[ ] Kit per montaggio su galleggiante (PVC) [ ] Kit per montaggio su getto d’aria

[ ] Kit per montaggio a catena (acciaio inox) [ ] Kit per montaggio supporto per giunzione

Servizi

[ ] Servizi di assistenza del produttore per l’avvio dello strumento per includere la formazione operativa di base e la

certificazione delle prestazioni dello strumento.

[ ] Accordo di assistenza del produttore che comprende tutta la manutenzione preventiva raccomandata dallo stesso, calibrazioni programmate con regolarità e qualunque riparazione necessaria a partire dall’avviamento del dispositivo fino all’accettazione dell’utilizzatore finale/cessione dello stabilimento e per i primi 12 mesi di gestione dell’utilizzatore finale dopo la cessione.

Brand:

Hach

Prodotto:

Sensore di processo per ossigeno disciolto ottico LDO sc