Analizzatore colorimetrico di cloro

L’analizzatore di processo per cloro utilizza la chimica colorimetrica con DPD per misurare il cloro libero e totale in acqua ogni 2,5 minuti. Il metodo di analisi non è influenzato da eventuali variazioni di concentrazione di cloro, livello di pH del campione, temperatura, flusso o pressione. Esegue un’operazione di autodiagnostica e autoblanking tra i punti di analisi per compensare il colore e la torbidità del campione, oltre che le variazioni dell’intensità luminosa dovute alle fluttuazioni di tensione o alla durata della fonte di luce. L’analizzatore è in grado di funzionare senza presidio per 30 giorni. La manutenzione ordinaria mensile per l’analizzatore può essere eseguita in 15 minuti, incluse la sostituzione dei reagenti

e la pulizia della cella colorimetrica. Non sono necessari attrezzi speciali. Conforme alla normativa 40 CFR 140.74 US EPA. Calibratura in fabbrica con curva di calibrazione elettronica preprogrammata nello strumento. Non richiede

ricalibrazione. Due allarmi selezionabili dall’utente per concentrazione del campione, avviso del sistema analizzatore o allarme di spegnimento del sistema analizzatore. Ciascuno è dotato di relè SPDT con contatti omologati per un carico resistivo di 5A a 230 V CA.

# Dati Tecnici

| Intervallo di misura | 0 - 5 mg/L cloro libero o totale residuo |
| --- | --- |
| Accuratezza | ± 5 % o ±0,03 mg/L come CL2, a seconda del valore maggiore |
| Limite di rilevamento | 0,03 mg/L (ppm) |
| Tempo di analisi | 2,5 min |
| pressione d’ingresso | 1 - 5 psi (0,07 - 0,34 bar), valore ottimale 1,5 psi |
| ingresso | Tubo in polietilene di DE ¼”, raccordo a rilascio rapido |
| Scarico | Tubo flessibile con DI ½”, raccordo portagomma |
| Spurgo aria | 0,17 m³/h di qualità dello strumento con aria a max. 1,4 bar con tubo di DE ¼”, r accordo a rilascio rapido |
| Velocità di flusso del campione | 200 - 500 mL al minuto minima richiesta |
| Temperatura del campione | 5 - 40 °C |
| Temperatura di lavoro | 5 - 40 °C max |
| Umidità operativa | Fino a 90 % a 40 °C (104 °F) maximum |
| interferenze | Altri agenti ossidanti, quali bromuro, biossido di cloro, permanganato e ozono svolgono un’interferenza positiva. Il cromo esavalente svolge un’interferenza positiva: 1 mg/L Cr6+= circa 0,02 mg/L come Cl2. La durezza non deve superare 1.000 mg/L come CaCO3. |
| Uscite registratore | Uscita 0/4-20 mA programmabile su qualsiasi range di misura da 0 a 5 mg/L. Impedenza di carico consigliata di 3,6 - 500 ohm, isolamento di 130 V dalla messa a terra. |
| Allarme | Due allarmi selezionabili per concentrazione del campione, avviso del sistema analizzatore o allarme di spegnimento del sistema analizzatore. Ciascuno è dotato di relè SPDT con contatti omologati per un carico resistivo di 5A a 230 V ca. |
| Certificazioni | Europa, approvazione CE con: EN 61326-1 CISPR 11 EN 61010-1 IEC 60529 |
| Requisiti Alimentazione (Voltaggio) | 100 - 115/230 VCA |
| Requisiti Alimentazione (Amps) | 2,5 A |
| Requisiti Alimentazione (Hz) | 50/60 Hz |
| Display | LCD, valori delle misure in cifre da 3½” e riga di testo a scorrimento alfanumerica a sei caratteri |
| Sorgente luminosa | LED (diodo ad emissione luminosa) classe 1 con lunghezza d’onda massima di 520 nm; durata minima prevista di 50.000 ore |

| Alloggiamento/ scocca | Plastica ABS, due finestre in policarbonato trasparente, classe IP62 con serratura sportello con guarnizioni. |
| --- | --- |
| Grado di protezione | IP62 |
| Montaggio | Montaggio a parete |
| Dimensioni (H x L x P) | 454 mm x 314 mm x 179 mm |
| Peso | 10,49 kg |

Fornitura

[ ] (Cancellare le voci non necessarie)

Strumento analitico

[ ] (Selezionare almeno 1 opzione)

[ ] Analizzatore di cloro libero [ ] Analizzatore di cloro totale

Accessori

[ ] Fornitura di reagenti per un mese

[ ] Kit di manutenzione con tubazione preassemblata [ ] Kit per condizionamento campione

[ ] Regolatore di pressione, filtro e valvola di arresto [ ] Manuale utente

[ ] Cavo di alimentazione

[ ] Colorimetro tascabile per cloro libero e totale (combinazione di alto e basso range)

Materiale di montaggio [ ] Kit di installazione

[ ] Kit per montaggio a parete

Servizi

[ ] Servizi di assistenza del produttore per l’avvio dello strumento per includere la formazione operativa di base e la certificazione delle prestazioni dello strumento.

[ ] Accordo di assistenza del produttore che comprende tutta la manutenzione preventiva raccomandata dallo stesso, calibrazioni programmate con regolarità e qualunque riparazione necessaria a partire dall’avviamento del dispositivo fino all’accettazione dell’utilizzatore finale/cessione dello stabilimento e per i primi 12 mesi di gestione dell’utilizzatore finale dopo la cessione.

Brand:	Hach

Prodotto:	Analizzatore colorimetrico di cloro CL17

# Text boxes

NOTA: la seguente specifica contiene aree evidenziate con il simbolo [ ]. In queste aree il tecnico deve effettuare una selezione, aggiungere informazioni specifiche relative al progetto ed eliminare quelle che non si applicano al progetto specifico.