# Text boxes

Online TOC-Analysator

Analysator zur Messung von Gesamtem Organischen Kohlenstoff (TOC), Gesamt-Kohlenstoff (TC), Gesamtem Anorganischen Kohlenstoff (TIC), Biologischem Sauerstoffbedarf (BSB) und/oder Chemischem Sauerstoffbedarf (CSB) durch Korrelation, sowie Flüchtigem Organischen Kohlenstoff durch Berechnung. Der Analysator ist für die Messung dieser Parameter in Wasser ausgelegt. Die Messmethode für Gesamten organischen Kohlenstoff (TOC) basiert auf der Infrarotmessung des Kohlendioxids nach der Oxidation. Oxidationsmethode ist die Zwei-Schritt-Oxidation, bei der Hydroxylradikale und ein Mangan-Katalysator genutzt werden. Der Analysator ist in der Lage, den Gesamten Organischen Kohlenstoff alle 7,5 Minuten zu messen. Das Analysegerät kann für die Messung beliebiger Parameter- Kombinationen in 1 Prozess-Strom konfiguriert werden. Der Probensequenzer ist im Analysator integriert. Der Analysator verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion. Das Analysegerät verwendet die integrierte Probenahmepumpe, um die Probe zum Reaktor zu transportieren. Der Reaktor des Analysators verfügt über eine Selbstreinigungsvorrichtung. Der Analysator besitzt integrierte Sensoren und nutzt die Selbstdiagnostik, um den eigenen Status zu überwachen und Alarmmeldungen auszugeben, sobald eine Wartungstätigkeit erforderlich ist.

Technische Daten

Parameter

Direkte Messung von TOC und TIC CSB und BSB durch Korrelation

0 - 250 mg/L C, 0 - 1000 mg/L C

Automatische oder manuelle Messbereichs-Auswahl

0 - 250 mg/L C: ±3 % des Anzeigewerts oder ±0,45 mg/L, der größere Wert zählt

0 - 1000 mg/L C: ±4 % des Anzeigewerts oder ±2 mg/L, der größere Wert zählt Infrarot-Messung von CO2 nach Oxidation

Einzigartige Zwei-Stufen-Oxidationstechnologie (TSAO) unter Nutzung von Hydroxylradikalen

Einzelner Probenstrom und manuelle Einzelmessung 7 Minuten 30 Sekunden (typisch)

Standard: 4 programmierbare 4-20 mA analoge Ausgangssignale 6 frei programmierbare System-Relais

Bis zu 100 µm Ja

Vorherige 9.999 Reaktionsdaten

Vorherige 99 Fehlerereignisse

Modbus RTU, Modbus TCP/IP & Profibus (bei Auswahl der Profibus-Option werden die digitalen Ausgangssignale über den Profibus-Konverter mit seinem spezifischen Kommunikationsprotokoll gesendet)

Mikrocontroller mit Folientastatur

Kontrastreiche LCD-Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung, 40 Zeichen x 16 Zeilen 2 - 60 °C

Messbereich

Messbereichsauswahl Wiederholbarkeit

Messmethode

Oxidationsmethode

Probenströme Zykluszeit Ausgang

Digitale Ausgänge Partikelgröße Automatische Reinigung

Ergebnisspeicher

Kommunikation: digital

Benutzeroberfläche

Anzeige

Probeneingangs- Temperatur

Umgebungstemperatur Probeneingangsdruck Feuchtigkeit Inspektionsintervall

Spannungsversorgung (Volt)

Spannungsversorgung (Hz) Abmessungen (H x B x T) Gewicht

5 - 45 °C

Typische Umgebungsbedingungen 5 - 85 % (nicht kondensierend) Wartungsintervalle von 6 Monaten 115/230 V AC

60 Hz

750 mm x 500 mm x 320 mm

46 kg

HINWEIS: Die folgenden Spezifikationen enthalten Bereiche mit der Kennzeichnung [ ]. In diesen Bereichen muss der Techniker eine Auswahl treffen, bestimmte projektbezogene Informationen hinzufügen, oder löschen, was für das jeweilige Projekt keine Gültigkeit hat.

Lieferumfang

[ ] (nicht Benötigtes löschen)

Messgerät

[ ] Ein-Kanal Online TOC-Analysator, 0 - 250 mg/L C

[ ] Ein-Kanal Online TOC-Analysator, 0 - 250 mg/L C und 0 - 1000 mg/L C [ ] Ein-Kanal Online TOC-Analysator, IP54 Luftspülung, 0 -250 mg/L C

[ ] Ein-Kanal Online TOC-Analysator, IP54 Luftspülung, 0 -250 mg/L C und 0 - 1000 mg/L C

Zubehör und Optionen

[ ] Modbus [ ] Profibus [ ] Ethernet

[ ] Netzwerk Kontrolleinheit [ ] Probensensor

[ ] Probenüberlaufkammer

[ ] Probendurchflusszelle mit Sandfalle

[ ] Probenkammer mit Sandfalle [ ] Kompressor

[ ] Filter-Paket zur Entfernung von Wasser, Schmutz und Öl aus Druckluft (bei Verwendung eines Geräts mit Luftzufuhr)

Serviceleistungen

[ ] Hersteller-Service für die Inbetriebnahme des Geräts, Einweisung des Bedienpersonals inklusive Sicherheitsunterweisung sowie der regelmäßig durchzuführenden Wartungsaufgaben, Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung.

[ ] Hersteller-Servicevertrag, der alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen, regelmäßige Kalibrierungen und notwendigen Reparaturen umfasst, beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Geräts bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung und die ersten 12 Monate des Betriebs durch den Endbenutzer nach dem Wechsel.

[ ] Hersteller-Service, der die Inbetriebnahme des Geräts, die Einweisung des Bedienpersonals sowie das Inbetriebnahmeprotokoll zur Bescheinigung der Geräteleistung beinhaltet. Darüber hinaus sind alle vom Hersteller empfohlenen präventiven Inspektionsmaßnahmen PLUS alle notwendigen Verschleißteile, die für den Betrieb benötigt werden sowie notwendige Reparaturen beginnend mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme bis zur Abnahme durch den Endbenutzer/dem Wechsel der Ausrüstung während der ersten 24 Monate des Betriebs nach der Inbetriebnahme abgedeckt. Durch eine jährliche Wiederbeauftragung eines Service-Programmes mit Garantieabdeckung kann die Garantiezeit auf bis zu 9 Jahre nach Inbetriebnahme ausgeweitet werden.

Fabrikat:

Hach

Produkt:

BioTector B3500e Online TOC-Analysator