Kolorimetrik Klor Analizörü

Klor proses analizörü, sudaki serbest veya toplam klor miktarını her 2,5 dakikada bir ölçmek için kolorimetrik DPD kimya yöntemini kullanır. Analiz yöntemi, klor konsantrasyonu, numune PH’si, sıcaklık, akış veya basınçtaki değişikliklerden etkilenmez. Numune rengi, bulanıklık ve gerilim dalgalanması veya ışık kaynağının eskimesinden kaynaklanan ışık yoğunluğundaki değişiklikleri telafi etmek için analiz noktaları arasında otomatik test ve otomatik kör numune uygular.

Analizör 30 gün boyunca müdahale edilmeden çalışabilir. Analizöre yönelik aylık rutin bakım, reaktiflerin değiştirilmesi ve kolorimetrik hücrenin temizlenmesi dahil olmak üzere 15 dakikada gerçekleştirilebilir. Bu işlem için hiçbir özel alet gerekmez. US EPA düzenlemesi 40 CFR 140.74 ile uyumludur. Cihazda önceden programlanan elektronik kalibrasyon eğrisi ile fabrikada kalibre edilmiştir. Yeniden kalibre edilmesi gerekmez. Numune konsantrasyon alarmı, analizör sistem uyarısı veya analizör sistem kapatma alarmı için kullanıcı tarafından iki alarm seçilebilir. Her bir alarmda, 230 V AC’de 5 A direnç yüküne sahip kontakların yer aldığı bir SPDT röle bulunur.

# Teknik Veriler

| Ölçüm aralığı | 0 - 5 mg/L serbest veya toplam klor kalıntısı |
| --- | --- |
| Doğruluk | ± 5 % veya Cl2 cinsinden ±0,03 mg/L, hangisi büyükse |
| Saptama limiti | 0,03 mg/L (ppm) |
| Ölçüm süresi | 2,5 dakika |
| Giriş basıncı | 0,07 - 0,34 bar, 1,03 bar optimumdur |
| Giriş | ¼ inç OD polietilen tüp, hızlı sökülen bağlantı |
| Drenaj | ½ inç ID esnek hortum, hortum çengeli |
| Hava ile temizleme | ¼ inç OD hortum ile maks 1,4 bar’da 0,17 m³/sa cihaz kalitesi hava, hızlı sökme bağlantısı ile |
| Akış Hızı | 200 - 500 mL dakika başına minimum gerekli |
| Numune sıcaklığı | 5 - 40 °C |
| İşletme sıcaklık aralığı | 5 - 40 °C maks. |
| İşletme nemliliği | En fazla 90 % de 40 °C |
| Girişimler | Bromür, klor dioksit, permanganat ve ozon gibi diğer oksitleyici maddeler pozitif etkileşime neden olur. Altı değerlikli krom pozitif etkileşime neden olur: 1 mg/L Cr6+ = Cl cinsinden 2 yaklaşık 0,02 mg/L. Sertlik CaCO3 cinsinden 1.000 mg/L değerini aşmamalıdır. |
| Kaydedici çıktıları | 0 - 5 mg/L aralığında herhangi bir bölüm üzerinde programlanabilen çıkış yayılmalı bir 0/4-20 mA. Önerilen yük empedansı 3,6 - 500 ohm, topraktan 130 V yalıtım. |
| Alarm | Numune konsantrasyonu alarmı, analizör sistem uyarısı veya analizör sistem kapatma alarmı için iki alarm seçilebilir. Her bir alarmda, 230 V AC’de 5 A direnç yüküne sahip kontakların yer aldığı bir SPDT röle bulunur. |
| Sertifikalar | Avrupa, CE Onay direktifi: EN 61326-1 CISPR 11 EN 61010-1 IEC 60529 |
| Enerji gereksinimi (Voltaj) | 100 - 115/230 V AC |
| Enerji gereksinimi (Amps) | 2,5 A |
| Enerji gereksinimi (Hz) | 50/60 Hz |
| Ekran | LCD, 3½ inç rakam ölçümü okuma ve altı karakter alfanümerik kaydırmalı metin satırı |
| Işık Kaynağı | 520 nm pik dalga boyuna sahip Sınıf 1 LED (ışık yayan diyot); tahmini minimum kullanım ömrü 50.000 saat |
| Muhafaza Yapısı | ABS plastik, iki şeffaf polikarbonat pencere, contalı kapı mandalıyla IP62 koruma değeri. |

| Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı | IP62 |
| --- | --- |
| Montaj biçimi | Duvara montaj |
| Boyut (Y x G x D) | 454 mm x 314 mm x 179 mm |
| Ağırlık | 10,49 kg |

Teslimat Kapsamı

[ ] (Gerekli olmayan öğeleri silin)

Analiz Cihazı

[ ] (En az 1 seçenek belirleyin)

[ ] Serbest klor analizörü [ ] Toplam klor analizörü

Aksesuarlar

[ ] Bir aylık reaktif tedariği

[ ] Önceden birleştirilmiş boru sistemiyle bakım kiti 
[ ] Numune koşullandırma kiti

[ ] Basınç regülatörü, filtre ve kapatma valfi [ ] Kullanım kılavuzu

[ ] Güç kablosu

[ ] Serbest ve toplam klor için Pocket kolorimetre (yüksek ve düşük aralık kombinasyonu)

Montaj Donanımı [ ] Kurulum kiti

[ ] Duvara montaj kiti

Servis

[ ] Üretici firma servis personeli tarafından verilen devreye alma hizmeti cihazın temel çalıştırma eğitimi ve performansının belgelendirilmesini kapsar.

[ ] Üretici firma Servis Bakım Anlaşmaları; cihazın devreye alımı ile kullanıcı hizmetine verilmesi ile başlayan ve 12 aylık kullanım dönemi sonunda, üretici tarafından tavsiye edilen koruyucu bakımlarını, belirlenmiş periyotlarla kalibrasyonunu ve gerektiğinde onarımını kapsar.

Marka:  	Hach

Ürün:     	CL17 Kolorimetrik Klor Analizörü

# Text boxes

LÜTFEN DİKKAT: Aşağıdaki spesifikasyonda, [ ] sembolüyle vurgulanmış alanlar bulunmaktadır. Bu alanlarda, mühendisin bir seçim yapması, projeye özgü belirli bilgiler eklemesi ve söz konusu proje için geçerli olmayan öğeleri silmesi gerekir.